## Slide 1: 科力达KTS-442全站仪坐标测量操作

## Slide 2: 仪器设备
棱镜－－prism

## Slide 3: 操作面板及功能键
后交
对边
菜单
高度
P3
5
0
-30
记录
放样
坐标
置零
P2
-30
0
5
P1
参数
置角
切换
斜距
0
-30
测量
PC
PPM
S
11.3742 m
ZA
92°36′25″
HAR
120°30′10″
5
Notes: 介绍各个操作键的名称及功能

## Slide 4: 基本使用步骤
仪器安置与参数设置
坐标测量
关机
收仪器

## Slide 5: 仪器安置与参数设置
仪器安置
  连接仪器→装上电池→开机
  对中与整平：打开激光对中器的激光→粗平→精平
设置仪器参数
  反射目标
  大气改正参数值
  棱镜常数
激光对中与激光指向界面
（按“SFT”+“+/-”）
倾斜补偿界面
(按“SFT”+“.”键)
距离测量参数设置屏幕
Notes: 按数字显示 X 轴(横轴)和 Y 轴(竖轴)方向的倾角数字，显示“补偿超限”则需人工整平仪器，旋转基座脚螺旋，直到“补偿超限”字样消失。
仪器的倾斜可以用数字的形式显示出来，依此可以进行仪器的精确整平，倾斜的补偿范围为±3.5′。若屏幕中显示的角度值超过±3.5′，表示需手工整平仪器。

## Slide 6: 字符和数字的输入方法
通过数字字符键输入，按SFT键切换数字与字母

## Slide 7: 照准棱镜方法
粗瞄（照准望远镜/粗瞄准器）
    松开水平与竖直制动螺旋→调节目镜使十字丝清晰→照准望远镜对准棱镜
精确瞄准
    调节目镜调焦螺旋使目标清晰，调节水平与竖直微动螺旋使十字丝精确对准棱镜中心

## Slide 8: 坐标测量
坐标测量原理（回顾）
科力达KTS-442坐标测量操作

## Slide 9: 三维坐标测量
定义：根据测站点A与定向点B的已知数据，及全站仪的测角、测距功能，测量出未知点P的三维坐标。
A
P
B
XA,YA,HA
XB,YB,HB
i
S
Xp,Yp,Hp
测量过程：建站→定向→测量
回顾
Notes: 如图，将全站仪安置在已知点A，棱镜设置在待定点P，输入A点已知坐标及仪器高和棱镜高后，先后视已知点B并输入B点坐标（后视已知点是为了设置方向位角）然后瞄准P点处棱镜并进行观测，仪器即可显示待定P的三维坐标。

## Slide 10: 三维坐标测量原理
平面位置测量原理：
A
P
B
XA,YA,HA
XB,YB,HB
i
S
Xp,Yp,Hp
β
A
B
P
Dʹ
v
D
N
回顾

## Slide 11: 三维坐标测量原理
高程测量原理：
A
P
B
XA,YA,HA
XB,YB,HB
i
S
Xp,Yp,Hp
Dʹ
v
hAP
Hp= HA + hAP
回顾

## Slide 12: 科力达KTS-442坐标测量操作
新建工作文件→建站→定向→测量
ESC
F3
1
1
F1
→【ESC】→【ESC】→【测量】返回测量屏幕。
F4
F4
F1
按SFT键切数字与字母
2
如果有插存储卡
Disk:A 表示本地磁盘
Disk:B 表示SD 卡
Notes: Disk:A 表示本地磁盘
Disk:B 表示SD 卡所带的移动磁盘
在记录数据之前，应选取记录数据以及调用数据的工作文件。调用数据工作文件中的坐标数据可以被调用；下列数据可记录到工作文件中：
·观测数据
·测站数据
·注释数据

## Slide 13: 建站（ 设站）
目的：获取测站点的坐标与仪器高
操作方法：
FNC
F2
2
N0为纵坐标x
E0为横坐标y
Z0为高程h
Notes: 测站数据记录
变换数据项：▲ ▼
时间：下午 3：33：37 输入 153337
日期：2009 年 9 月 15 日 输入 20090915
天气：按◀▶ 选择(晴天、阴天、小雨、雨天、下雪)
风力：按◀▶选择(无风、微风、小风、强风、暴风)
模式：按◀▶选择(重复测量、N 次精测 = 在此输入测量的次数、单次精测、跟踪 测量)
将气象改正数设为零：按 0PPM

## Slide 14: 定向方法
目的：获得视线方位角
方法一：通过后视点坐标定向
  思路：设置测站点结束之后设置后视点输入或调取后视点信息仪器依据测站点坐标与后视点坐标计算出方位角
方法二：通过后视点方位角定向
  思路：设置测站点结束之后输入测站点到后视点的方位角
β
A
B
P
N

## Slide 15: KTS-442定向操作
方法一：坐标定后视
  在坐标测量菜单屏幕下用▲▼选取“3、设置后视”后按 ENT(或直接按数字键 3)
3
F4
2
Notes: 结束方位角设置返回坐标测量菜单屏幕。

## Slide 16: 定向操作方法二
方法二：通过给定后视点方位角
F4
1
3
Notes: 结束方位角设置返回坐标测量菜单屏幕。

## Slide 17: 坐标测量操作
  方法：
1
F1
记录

## Slide 18: 坐标测量总结
步骤：建站（输入测站坐标、仪器高与目标高）定向（通过给定定向点坐标或方位角）测量（存储时需给定测点点名并可修改棱镜高度）
注意：在一个测站上，只需建站和定向一次，可进行多个点的坐标测量。

## Slide 19: 坐标测量实验要求
1、新建测量文件
2、通过输入的方式输入测站点坐标
  如：点名：ST1，X=500，Y=1000，h=8.12
3、通过输入已知方位角的方式进行后视点定向
  如：大概瞄准北方向，输入0°0′0″
4、开始进行地物点坐标测量
  要求测一个相对完整的地物（4-5个点）

## Slide 20: 数据的导入、导出
安装驱动程序
连接数据线
数据导出
数据导入

## Slide 21: 安装驱动程序
安装驱动程序：CP210x_VCP_Win_XP_S2K3_Vista_7.EXE
数据线USB端插入电脑USB口
电脑设备管理器“端口（COM和LPT）”：“Silicon Labs CP210x USB to UART Bridge(COM3)”

## Slide 22: 连接数据线
给仪器装上电池，将传输线的另外一头（6芯头）插入仪器

## Slide 23: 从仪器导出数据
程序软件：PC_PORT_121020.exe
电脑设置：运行程序软件选择串口号（与驱动显示的串口号一致）选择正确的波特率（与仪器上的波特率一致）设置完毕之后，点“接收”
仪器设置:MENU文件管理文件导出导出到 PC 机通过“慢速”或“快速”按钮，选择与电脑一致的波特率点击文件，选取需要导出的文件点“导出”文件导出完成
Notes: 慢速的波特率：57600

## Slide 24: 从软件导出数据
导出坐标到南方CASS软件
  点名，编码，Y（东）坐标，X（北）坐标，高程
操作方法：传输软件上的“导出”按钮选择坐标格式: “4）PT ,P0,Y,X,Z”，PT表示点号；P0表示编码信息；y表示E(东)坐标；x表示N（北）坐标；z表示高程导出选择导出数据格式：CASS格式可以直接在南方CASS软件中打开保存
Notes: cass坐标数据文件，其格式为：
1点点名，1点编码，1点Y（东）坐标，1点X（北）坐标，1点高程
…
N点点名，N点编码，N点Y（东）坐标，N点X（北）坐标，N点高程
说明：
①文件内每一行代表一个点；
②每个点Y（东）坐标、X（北）坐标、高程的单位均是“米”；
③编码内不能含有逗号，即使编码为空，其后的逗号也不能省略。
④所有的逗号不能在全角方式下输入。

## Slide 25: 数据导入
电脑操作：打开数据传输软件文件传输选择”坐标文件”导入选择坐标格式与分隔符导入（选择编辑好的坐标文件）选择正确的串口号和波特率发送
仪器操作：MENU文件管理文件导入将仪器的波特率设置为电脑波特率一致选择需要导入数据的文件：数据只能导入到坐标文件导出数据导入完成